**生产任务通知单**

**任务编号：TS2022092001**

**1，任务类型：**

客户订单（订单号：SIN13322~14222） 研发项目 样机 其它

**2，任务信息**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **录入日期** | 2022-9-19 |  | **答交时间** | 2022-11-20（2个月货期） |
| **客户名称** | 北京鉴知技术有限公司 |  | **销售姓名** | 王伟 |
| **合同号码** | BJZ2Y220086A00 |  | **产品线** | 中红外 |
| **生产型号** | Mobile10-OEM |  | **数量** | 10 |
| **序列号** | MSN220028、MSN220029、MSN220030  MSN220031、MSN220032、MSN220033  MSN220034、MSN220035、MSN220036  MSN220037 |  | **特殊配置** | 否 是（详见第4部分） |

**3，外观说明**

|  |  |
| --- | --- |
| 1）机身丝印型号： |  |
| 2）机身铭牌打印型号： |  |
| 3）其他说明 |  |

**4，硬件配置**

**序号 型号/物料号 数量 描述 备注**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1） | Mobile10-OEM | 10套 | 红外主机（ZnSe分束器，防潮膜DTGS检测器,分辨率２cm-1）+金刚石ATR晶体 | 配置：1、金刚石晶体、压头不需要折叠，压头的压力≥17kg，都是有压力保护的。  2、系统内反射镜镜面全部为裸金  3、ATR的反射镜固定方式，采用最新的弹簧式固体，并做简单的标记，哪些镜子可调，哪些镜子不可调。  4、干涉仪的3个大螺丝，松动的问题，记得都点上胶。 |
| 2） |  | 10套 | 适配器 |  |
|  |  | 10套 | 电源线 |  |

**5，软件**

**序号 物料号 数量 描述 备注**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1） |  | 10份 | 测试报告 | * 光谱范围：覆盖500~5000cm-1 * 光谱能量：＞3%@500cm-1，＞5%@4000cm-1（所测波数处的能量与能量最大值之比） * 能量波动：到货后，产品峰值能量大于出厂测试时的90% * 光谱分辨率：优于2cm-1 * 波数精度：优于0.2cm-1 * SNR：大于500（金刚石ATR条件测试） |
| 2） |  |  |  |  |


**6，配套成品采购**


**序号 物料号 数量 描述 备注**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1） |  |  |  |  |
| 2） |  |  |  |  |

**7，包装要求等**

**8，其他注意事项：压头的压力和精度；标准板新增2个定位（不打穿）。**

****

****